心电图机参数

一、整机配置

1.1、屏幕尺寸不小于10英寸，支持全屏多点触控，不接受外接智能平板。
1.2、高清分辨率，显示像素不小于1920*1200。

1.3、无线传输：蓝牙4.2，无线Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双频段，WiFi协议支持802.11a/b/g/n/ac。

1.4、内置传感器：摄像头、红外条码扫描仪。（提供具有该功能描述的注册检验报告证明或产品说明书）

1.5、机器轻巧便携，重量≤1.5kg。

二、硬件参数

2.1、导联模式：9/12导联同步采集，支持wilson和cabrera两种导联体系。

2.2、输入阻抗：≥100MΩ。（10Hz）

2.3、频率响应：0.01z~500Hz，-3dB。（提供具有该功能描述的注册检验报告证明或产品说明书）
2.4、定标电压：1mV±2%。

2.5、耐极化电压：≥±960mV（±5%）。（提供具有该功能描述的注册检验报告证明或产品说明书）

2.6、内部噪声：≤12.5µVp-p。

2.7、时间常数：≥5s。

2.8、共模抑制比：≥123dB（AC 滤波器关闭）；≥140dB（AC 滤波器开启）（提供具有该功能描述的注册检验报告证明或产品说明书）

2.9、除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

2.10、A/D转换：24 位。
2.11 心电波形采样率：≥100000 Hz，每导联。（提供具有该功能描述的注册检验报告证明或产品说明书）

2.12、灵敏度/增益：（1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5%。

2.13、设备内置存储器：≥32GB内存。

2.14、设备要求无缝对接医院现有心电系统，接入费用由中标供应商承担（提供承诺书，格式自拟）。

二、商务要求
1、设备包装、交货、安装、调试及验收

(1)包装及运输：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施,包装与本合同约定不一致时甲方有权拒收。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

(2)交货：1)交货时间：合同签定后30天内。2）交货方式：送货上门。3)交货地点：清远市清新区妇幼保健院（广东省妇幼保健院清远院区滨江路门诊）。

(3)安装调试及验收：1) 乙方负责设备的安装调试以及所有应需的线材与备件，安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。完工后施工现场的垃圾清理和包装物的回收由乙方负责。2）设备到达甲方后一周内由厂家培训合格的工程师上门安装调试（费用已包含在本合同总价中）。3)乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。4) 合同设备安装调试完成正常使用由甲乙双方共同验收。设备的调试、验收由甲乙双方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行，重要设备在验收时，应有制造商技术人员现场协助验收。验收合格后，设备正式移交给甲方。验收合格前产权及保管责任、灭失毁损风险归乙方。

2、售后服务:(1）整机(含所有零配件)原厂保修期3年。自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，30天后若完全不能修复则由乙方更换同款整机（该费用已包含在本合同总价中）；乙方未履行前述维修和保养服务的，甲方有权全额扣除乙方交付的履约保证金，该保证金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方同时支付损失赔偿金。

3、技术要求: 设备是原厂原装全新未经使用的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告，进口设备还需进口报关及商检证明。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔不超过半年。

4、合同款项:(1)合同总价包括但不限于：设计、包装、仓储、运输保险、安装、调试、培训、验收、保修期内服务、保修期内设备零配件更换及各项税费等全部费用(含税)。

(2)采购设备合同付款方式分为以下两种，选择付款方式打√，不选择的打×：

☑(一)合同标的额在人民币十万元以下。分两期付款：签订合同后，甲方收到货物(设备)并验收合格，1个月内支付合同标的额95%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月支付。

□二)合同标的额在人民币十万元以上 (含十万元)。分三期付款：签订合同后支付合同标的额的30%作为定金，甲方收到货物(设备)或接到标的甲方本地口岸码头到货通知(复印件)后将定金转为预付款，安装调试验收合格并正常使用1个月后3个月内支付合同标的额65%，余5%作为履约保证金在保修期结束后当月无息支付给乙方。

